## Slide 1: Результаты экспериментов с вольфрамовой нитью
Октябрь-ноябрь 2024

## Slide 2: Оглавление

## Slide 3: Постановка задачи
Для исследования характеристик вольфрамового катода возникла необходимость точного измерения температуры его острия.
Сначала решим более простую задачу – измерим температуру вольфрамовой нити с диаметром поперечного сечения около , настолько длинной, что в окрестности её центра отсутствует градиент температур.

## Slide 4: Предлагаемые методы
Измерение относительного сопротивления , где – сопротивление равномерно нагретого участка нити при комнатной температуре.
Использование пирометра с окном фокусировки диаметра .
Постановка задачи

## Slide 5: Измерение относительного сопротивления
Этот метод подразумевает использование моделирования и последующего теоретического расчёта зависимости для равномерно нагретой вольфрамовой нити. Расчётная формула приведена в Приложении 1.
При измерении относительного сопротивления основной проблемой является точное определение – сопротивления при комнатной температуре. Даже небольшое отклонение от реальной величины даст большую погрешность расчётной температуры.

## Slide 6: Калибровка KORAD
Была выполнена калибровка измерений KORAD KWR103 по току и напряжению. Калибровка позволила более точно определить , так как показания для малых значений тока и напряжения (, ) сильно отличаются от реальных.
Измерение относительного сопротивления

## Slide 7: Калибровка KORAD по току
Измерение относительного сопротивления

## Slide 8: Калибровка KORAD по напряжению
Измерение относительного сопротивления

## Slide 9: Определение
После калибровки KORAD была измерена ВАХ вольфрамовой нити, а затем посчитана зависимость сопротивления от тока. По этим графикам возможно определить
Измерение относительного сопротивления

## Slide 10: по вольт-амперной характеристике
Измерение относительного сопротивления

## Slide 11: по зависимости сопротивления от тока
Измерение относительного сопротивления

## Slide 12: Сравнение моделирования и эксперимента
Экспериментальная температура была получена из измерения сопротивления небольшого участка проволоки (~ 3 cm).

## Slide 13: Зависимость тока от температуры
Сравнение моделирования и эксперимента

## Slide 14: Обсуждение результатов
Хотя эксперимент вкупе с теоретической формулой (приложение 1) дал довольно близкий результат к моделированию, остаются непонятными границы применимости этой формулы и правдоподобность моделированных результатов.
Сравнение моделирования и эксперимента

## Slide 15: Использование пирометра
Следующим методом является использование пирометра для оценки температуры вольфрамовой проволоки.
Построение зависимости температуры, показываемой пирометром, от значения emissivity используемого материала позволит точнее калибровать пирометр.
Предложенная модель хоть и не обоснована теоретически, но позволяет с большой точностью аппроксимировать полученные экспериментальные данные.

## Slide 16: Зависимость температуры от emissivity
Использование пирометра

## Slide 17: Калибровка пирометра по
Попытка измерять реальную температуру с помощью пирометра.
Основная проблема – пирометр измеряет объекты, размеры которых , наша нить была .
Использование пирометра

## Slide 18: Зависимость от показаний пирометра
Использование пирометра

## Slide 19: Обсуждение результатов
Предложенная модель аппроксимации теоретической формулы зависимости температуры от тока данными пирометра вполне хорошо ложится, но вопрос корректности формулы для нашего случая остаётся открытым.
Использование пирометра

## Slide 20: Приложение 1
Источник: База данных пакета COMSOL
Для модели с постоянным удельным
сопротивлением использовалось значение 5.507*10-8 Ом*м, для линеаризованной модели – линейная аппроксимация табличных данных.
Теоретическая зависимость удельного сопротивления вольфрамовой проволоки от температуры