## Slide 1: Результаты экспериментов с вольфрамовой нитью
Вольфрамовая нить d = 116um

## Slide 2: Калибровка KORAD
Была выполнена калибровка измерений KORAD KWR103 по току и напряжению. Калибровка позволила более точно определить сопротивление проволоки при комнатной температуре, так как показания для малых значений ( I ~ 1e-2 А, U ~ 1e-2 В ) сильно отличаются от реальных тока и напряжения.

## Slide 3: По току
Калибровка KORAD

## Slide 4: По напряжению
Калибровка KORAD

## Slide 5: Определение R_0
Точное определение сопротивления при комнатной температуре особенно важно, так как даже небольшое отклонение будет сильно влиять на расчётные значения температуры проволоки.
Для этого была построена ВАХ проволоки, а затем, с использованной ранее калибровкой, посчитана зависимость сопротивления от тока.

## Slide 6: По вольт-амперной характеристике
Определение R_0

## Slide 7: По зависимости сопротивления от тока
Определение R_0

## Slide 8: Калибровка пирометра при
Построение зависимости температуры, показываемой пирометром, от значения emissivity (\eps) позволит точнее калибровать пирометр.
Предложенная модель хоть и не обоснована теоретически, но позволяет с большой точностью аппроксимировать полученные экспериментальные данные.

## Slide 9: Зависимость температуры от emissivity
Калибровка пирометра при 𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

## Slide 10: Моделирование vs эксперимент
T_amb = 300K
d = 116e-6m
Экспериментальная температура была получена из измерения сопротивления небольшого участка проволоки (~ 3 cm).

## Slide 11: Зависимость тока от температуры
Моделирование vs эксперимент

## Slide 12: Калибровка пирометра по T_real
Попытка измерять реальную температуру с помощью пирометра.
Основная проблема – пирометр измеряет объекты, размеры которых ~ 1mm, наша нить была 116um.

## Slide 13: Зависимость T_real от показаний пирометра
Калибровка пирометра по T_real

## Slide 14: Результаты экспериментов с катодом K1
Вольфрам W – 208-10, d=116um, только дужка примерно 1 см длиной без острия

## Slide 15: Зависимость напряжения от тока